
中国石油乌鲁木齐石化分公司

2020至2022年压力表代储代销项目

技术规格书

	3
	
	合同附件签署
	
	
	

	2
	
	更新
	
	
	

	1
	
	原始
	
	
	

	版本序号
	日期
	描述
	编写
	审查
	批准


年     月      日

目   录

1、总则                         


2、现场及公用工程条件             

3、设计、制造过程中执行的标准和规范             

4、供货范围 

5、分承包方清单              

6、技术要求          

7、检验与验收                 

8、图纸资料的交付                 

9、验收和现场服务                

10、涂色、标识与包装       

11、质量保证与技术服务 

12、偏离 

13、联系方式

1、 总则  

1.1本技术规格书为压力表专用技术规格书，是对压力表及其附件在设计、制造、材料、测试、检验、运 输和验收等方面提出的最低技术要求。

1.2有关本工程的概况、周围环境、输送介质特性、仪表一般技术特性、供货要求和方式、遵循标准、计量单位、标识、工厂测试、现场试验、包装运输、质量保证、培训等的详细描述，应遵照《仪表、自

  控设备和控制系统通用技术规格书》执行。

1.3压力表的详细技术数据在相应的数据表中列出，供货商应根据本技术规格书和相应的数据表以及通用技术规格书的要求向业主供货。
1.4 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术协议和有关最新工业标准的成熟的优质产品。

1.5 投标方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术协议的要求。如有异议，投标方应以书面形式或电子邮件形式向买方提出，经双方协商达成一致意见后方可变更。

1.6 在签订商务合同之后，买方有权对本技术协议提出补充要求和修改的权力，投标方承诺予以积极配合。具体事宜由双方商定。

1.7 投标方对于产品涉及到的所有设备和附件起总成负责作用，投标方保证对其提供设备的完整性负责。

1.8投标方为买方提供的技术协议，完全满足买方技术规格书的要求。如因投标方所供的设备因在选型、设计、尺寸、制造质量等问题而导致设备无法长期连续、安全、稳定、可靠地运行并满足性能要求，投标方必须为此负全部责任。

1.9投标方在技术文件中提供的产品，必须是完整的、无缺项的。无论何时发现缺项、漏项，投标方都必须无偿补足。

1.10投标方在技术文件中的条款、技术规格、数字等出现前后不一致或互相矛盾之处，应以对买方有利的条款、技术规格、数字为准。

1.11 投标方在投标文件中所提供设备的技术规格中若有不满足规格书的指标或有差别的地方，投标方必须在投标技术文件中明确说明。否则，由此而产生的问题（不论技术文件是否被确认）均由投标方负责无偿更换或补足。

1.12 投标方须执行本技术协议所列的各项现行(国内国际)标准。本技术协议中未提及的内容均应满足或优于本技术协议所列的国家标准、化工、石油化工自动化标准和有关国际标准。有矛盾时，按较高标准执行。在此期间若颁布有更新、更高要求的标准、规范时，则应按更新、更高要求的标准、规范执行。在签定合同之后，买方有权提出因规范标准和规定或工程条件发生变化而产生的一些补充要求，所提出问题由买、卖双方共同商定，但投标方必须予以解决。

1.13设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已经包含在设备报价中，投标方承担所提供设备在设计、制造过程中所涉及的各类专利技术的法律责任。

1.14 投标方对所提供的产品的质量、技术规格、技术服务、包装运输、开箱检验、安装指导、现场测试等各个环节负有完全责任。买方在技术协议上的签字并不意味对投标方责任的解脱。
1.15 投标方和制造方同时承担本技术协议中规定的任何责任。

*1.16  本技术规格书适用于2020年至2022年乌石化公司压力表代储代销项目。投标方中标后需和招标方根据招标文件签订技术协议，技术协议是商务合同的重要组成部分，在商务合同生效后，本技术协议作为商务合同的附件,与商务合同具有同等的法律效力；本次投标不接受联合投标。

1.17  在技术规格中标注有“*”号的条款为必须满足的要求，不允许投标人投标的产品有任何偏离，对这些条款的任何偏离将导致废标。

2、 现场和公用工程条件

气温

最冷月平均气温值为 －14.8℃

最热月平均气温值为 25.7℃

极端最高气温值为 42.0℃

极端最低气温值为 －41.5℃

年平均温度 7.2℃

95%保证率干球温度 29.0℃

95%保证率湿球温度 20.5℃

湿度

年平均相对湿度 60％

最大平均相对湿度 82％

最小平均相对湿度 39%

降雨量

年平均降雨量 221.3mm

月最大降雨量 92.3 mm

一次降雨（60 秒）最大量 28.3mm

日最大降雨量 45.4mm

积雪

最大积雪深度 380cm

基本雪载荷 （50 年一遇） 800N/m2

*3、设计、制造过程中执行的标准和规范

JB/T 9329-1999      仪器仪表 运输、运输贮存基本环境条件及试验方法

ANSI/FCI  70-2     泄漏量标准

ASTM              材料标准

HG/T20507-2014     自动化仪表选型规定 

HG/T 20636-2017     化工装置自控工程设计规定

GB 1226-2017        一般压力表                          

GB 1227-2017        精密压力表 

    GB/T 15464         仪器仪表包装通用技术条件

JJG 52              弹簧式压力表、压力真空表及真空表检定规程

SY/T 0599           天然气地面设施抗硫化物应力开裂金属材料要求
ZBY 002            仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法
ZBY 003            仪器仪表包装技术条件

JB/T 5528           压力表标度及划分

其它未列出的与本产品有关的规范和标准，供货商有义务主动向业主和设计提供。所有规范和标准均应为项目采购期时的有效版本。
*4、 供货范围

    4.1 供货清单见附件

    数量规格型号等详细参数要求见附件.

4.2规格型号说明：投标人应根据供货清单中的压力表的规格型号提供相对应的压力表和配套辅件，

买方对仪表选型进行确认，但其确认结果并不能免除投标方对其产品质量应付的责任。

5、 分承包商名单

	序号
	外购材料部件名称
	生产厂名称
	产地

	1
	无
	
	


*6、技术要求
6.1 设计与制造
6.1.1  供货商提供的压力表及其相关的附件应适合现场工艺介质的测量，满足现场安装、使用环境的需求。

6.1.2  根据现场工艺介质、工作压力和现场环境选用相对应的不同形式的压力表，弹簧管压力表、膜盒压力表、膜片压力表、隔膜压力表等。
6.1.3  压力表的准确度等级为1.0或1.6级或其它（详细见附件1），表盘刻度的单位应为MPa或kPa。 

6.1.4  压力表的零部件装配应牢固、无松动现象；涂层应均匀光洁、无明显剥脱现象。

6.1.5  压力表的玻璃应选用高强度、安全模式的玻璃，以适应现场安装环境及运输条件。

6.1.6  压力表刻度盘应为机械指针式，宜选用铝合金或不锈钢材质，刻度盘的底色应为白色，色标应符合测量介质为可燃性油品和气体的规定，刻度分度值应符合国家标准的要求。

6.1.7  压力表应有可直接读取的明显的指示盘，盘面直径为Ø100mm或Ø150mm或其它类型。

6.1.8  弹簧管压力表应能长期承受一个与最大刻度值2/3的压力，且应能短期承受一个超过最大刻度值1.15倍的过压力，测量脉动压力时，压力表的量程应小于最大刻度的1/2。

6.1.9  压力表的过程连接部分应采用1/2NPT(M)或M20×1.5或按照现场实际连接接口提供（详细见附件1）。
6.1.9  压力表的过程连接形式有螺纹连接、法兰连接、工字法兰连接、插入式法兰连接、毛细管支架连接等，高压压力表接口形式1/2”NPT，具体安照现场要求确定。
6.1.10  普通压力表外壳为碳钢喷塑，不锈钢压力表的测量元件和外壳均应选用不锈钢材质。

6.1.11  压力表和附件的材料选择应考虑在最低环境温度条件下运行，还应考虑介质温度和介质组分的影响。

6.1.12  压力表处于防尘、防水区域内，其防护等级不应低于IP65。

6.1.13  封印：为保证测量准确性，提高测量数据的可信度，对于可能影响测量准确度的地方，必须提供可加封印的机构。

6.1.14  投标人提供的压力表应是成熟、稳定、技术先进的新产品，经过实际应用考验并能满足石油化工企业生产过程控制需要的产品。

6.2  材料

6.2.1  供货商应对压力表工作在最高设计压力条件下所采用的材料耐压等级是否能满足要求进行核算并提供充分的书面依据。如果不能满足，应提高压力表的耐压等级或采用适当的材料。

6.2.2  压力表与油品、天然气接触的所有部件的材质应适用于油品、天然气的材料制造，它们既不能影响油品、天然气的性质，又不能受油品、天然气的影响。

6.2.3  压力表内部的所有与油品、天然气介质接触表面应用抗腐蚀材料制造，尤其选用能够抗硫化氢腐蚀的防腐材料。

6.2.4  压力表外部应选用适应环境条件的抗腐蚀涂层进行保护。

6.2.5  供货商应提供主要零部件材料检测报告。

6.2.6  对于设计压力高于测量范围的仪表，必须提供过压保护器。

6.2.7 压力表根据现场温度选择温度型号，普通压力表温度<70℃，对于温度≥70℃的介质应选用耐温压力表或不锈钢压力表，在150℃（不含150℃）以上采用散热装置，温度大于350℃采用毛细管散热，毛细管长度不小于1.5米，温度大于400℃毛细管长度不小于2米，温度散热装置的安装提供外形图保证现场的安装和压力表的安全使用。

6.2. 8耐震压力表连接采取防护措施，防止填充液流失。

6.2.9 不锈钢压力表表壳材质不低于 304SS。

6.2.10压力表必须满足现场介质腐蚀情况。

6. 3 标志 

生产商或商标

仪表名称；

计量单位；

精确度等级；

制造年月及仪表编号；

6.4 压力表不得贴牌。对于贴牌的产品，买方拥有永久追溯权。
6.5交货时间要求：投标人接到招标人采购订单后5周内交货。 

6.6压力表的制造必须完成满足并符合GB 1226-2017 的要求。

6.7投标人所投产品必须是原厂生产，不得贴牌或伪造或防造；

6.8投标人所投产品必须提供一般压力表、不锈钢压力表、精密压力表、隔膜压力表的交变压力实验报告和超压试验报告，实验报告必须由第三方（省市级质量技术监督机构和计量监督机构）进行测试，测试必须符合国标的要求。（每种类型压力表均需要提供一份测试报告）

6.9 投标人所投产品必须提供一般压力表、不锈钢压力表、精密压力表、隔膜压力表的耐工作环境振动试验报告，实验报告必须由第三方（省市级质量技术监督机构和计量监督机构）进行测试，测试必须符合国标的要求。（每种类型压力表均需要提供一份测试报告）

6.10 投标人应提供所投产品的最新样本，样本中应有对应所投产品。
 *7、工厂检验及试验
7.1  工厂验收试验

所有压力表在出厂前应根据有关规范进行工厂试验，以证明所提供的设备在各方面均能完全符合买方的要求。

压力表应依据相应的工业标准或其它的管理规范进行测试，所依据的检定规程、标准应征得买方的同意。

供货商应向买方提供每台压力表的出厂测试报告及质量检验报告，应是具有签署和日期的正式报告。

供方必须对所供压力表进行100%的试验和检验，其内容至少应包括：

7.1.1  静态测试 

· 数量检查（包括附件）；

· 压力表涂层应均匀光洁、无明显剥脱现象；

· 压力表应装有安全孔，安全孔上须有防尘装置；

· 压力表按其所测介质不同，应有规定的色标；

· 压力表表盘玻璃应无色透明，不应有妨碍读数的缺陷和损伤；

· 分度盘应平整光洁，各标志应清晰可辨；

· 指针指示端应能覆盖最短分度线长度的1/4～3/4；

· 指针指示端的宽度应不大于分度线的宽度；

· 测量上限值数字和分度值应符合规定；

· 尺寸检测；

· 标牌标识是否完整、清晰；

· 防爆等级或本质安全设备的认证证书；

· 压力表的零部件装配应牢固、无松动现象；

· 连接件形式、尺寸是否符合标准；

· 是否遵从焊接规范和标准；

· 材质是否与供货商提供的证明相符（内部件，外壳、连接件等）。

7.1.2  动态测试

· 准确度；

· 零位；

· 示值误差；

· 回程误差；

· 重复性；

· 轻敲位移；

· 指针偏转平稳性；

· 仪表功能测试；

· 其它内容测试。

*8、文件、资料和图纸

未及时提交资料造成严重影响的将要求取消本次中标结果。

最终资料和随机资料要求如下：

1）压力表说明书； 

2）出厂合格证；

所有中文资料必须使用中国国家标准汉字( 简化字)。

9、验收和现场服务：

9.1压力表运抵安装现场后，由供方与买方共同开箱检查，发现问题，由供方负责解决（即使在供货商工厂已试验过且已通过出厂验收）。

9.2在现场验收试验前两星期，供方应事先提出试验计划，并须征得业主的批准。现场试验合格后，由用户预验收。 

*9.3压力表检定

 压力表安装前由使用方送授权的法定计量检定部门进行检定，检定不合格的由供方负责免费调换，并承担二次的检定费用。
10、涂色、标识与包装

10.1压力表的所有部件应采取适当的保护措施以防止运输过程中的机械损伤和环境大气腐蚀。能够满足在安装前至少 6 个月的现场户外贮存。压力表的暴露部分，如机械加工表面及内部金属表面应作防锈处理。

*10.2仪表包装应符合GB/T 13384规定，其防护类型由生产商自定。

*11、质量保证与技术服务
11.1  投标方应对所提供的压力表、附件和附属设备的制造质量、技术规格负有完全责任。投标方必须保证所提供的压力表、附件和附属设备完好工作。 

11.2  投标方应对压力表的售前、售后技术服务。

11.3  质保期为设备到货后18个月，或连续运转12个月（以先到为准）。在保证期内，投标方应保证免费更换因质量原因发生故障的或有缺陷的部件和设备。用来更换的部件和设备应当是新的。若是使用方的原因，投标方技术服务中心免费技术服务。产品过质保期后，投标方及时响应，提供免费技术服务。

11.4  在需要时投标人派代表到现场指导选型、安装、调试和试运行，并负责解决合同设备在安装、调试、试运行中发现的制造质量及性能指标等有关问题；

11.5  在合同产品的寿命期内，所供仪表及附件出现故障投标人应在接到通知后的12小时内到达现场处理事故。对非投标人责任造成的设备损坏，投标人提供修理服务；如属设备设计或制造缺陷引起的损坏，投标人为招标人及时修理，并承担全部费用。

11.6  投标人在投标书中必须对售前售后服务状况进行说明：是否由投标人或原生产厂商承担，并据此分别作相应承诺，明确详细列出售前售后服务方案。

*12、投标人资质要求
12.1投标人提供的压力表应至少有不同三家以上应用业绩；不同三家的企业必须是炼化装置或化工装置或冶金企业连续运行一年以上的应用业绩；业绩证明需提供合同、供货清单；炼化企业的使用规模不低于原油加工量500万吨/年；每项合同中压力表供应数量不少于200块。（投标人需提供清晰的合同复印件和供货清单）

12.2投标人必须具有ISO9000 质量体系认证证书；（投标人需提供清晰的体系证书彩色复印件；体系证书中覆盖的产品和服务必须包括一般压力表内容）

　12.3投标人应是从事工业压力表、差压表的专业化制造企业；投标人营业执照必须包含、一般压力表、不锈钢压力表、抗震压力表、膜盒压力表、电接点压力表、精密压力表、数字式压力表、的内容。（投标人需提供清晰的营业执照彩色复印件，营业执照内容项目必须已经有三年以上的注册）
12.5投标人必须能够响应在乌石化物资采购部代储规格、数量及结算要求。（投标人须作出明确承诺）

12.6 投标人在最近三年内有发生重大质量问题的，或投标人被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单，或被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的，投标将被否决。
*13、 偏离



 投标方和制造方必须列出所有对标准规范的偏离和对询价文件的偏离，对于存在的实际偏离项未真实列出的情况，一经发现将视为无效技术协议。
	序号
	货物名称
	响应/偏离
	差异出处
	设计意见

（买方意见）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


13 联系方式

买      方：中国石油乌鲁木齐石化公司
联  系  人：魏志群
电      话：0991-6910301  13079926499
地      址：乌鲁木齐市米东区                 邮    编：830019
E-mail: weizqws@petrochina.com.cn   

卖      方： 

联  系  人： 

电      话： 

传      真：  

邮      编： 
地      址：  



邮编：

E-mail：     

附件1：压力表寄售清单

1

