
中国石油天然气股份有限公司

乌鲁木齐石化分公司

乌石化新增供水管网及水处理设施建设项目
供排水厂新增水处理化验设备气相色谱仪、高锰酸盐指数仪采购

技术规格书

目
录

第一部分 基本要求
1
1
范围
1
2
名词定义
1
3
标准与规范
1
4   项目总体要求
1
5   供货范围及界面
3
第二部分 技术要求
4
1   全自动高锰酸盐指数分析仪
4
2   气相色谱仪
4
第三部分 其它要求

1
检验及验收
8
2
培训
8
3
技术服务与售后服务
8
4
验收资料
9


第一部分基本要求

1 范围

本技术规格书规定了非标设备在设计、制造、材料、测试、检验、运输和验收等方面的最低要求。

本技术规格书只是采购的基本原则和最低要求，供货商所提供的产品及服务必须满足或超过该技术规格书的要求。
在技术规格中，有“★”号的条款为关键技术参数和要求，对这些条款的任何偏离将导致废标。

2 名词定义

业主：中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司；

设计方：中国石油天然气管道工程有限公司；

供货商：按照技术规格书要求为业主设计、制造、提供成套设备/材料的公司或厂家；

技术规格书：说明向业主提供的产品相关服务、材料或工艺必须满足的要求，以及验证这些要求所需程序的书面规定；

技术条件：规定产品应达到的各项性能指标和质量要求的文件；

数据单：描述产品订货参数的文件及表格；

质量保证期：供货商承诺的对所供产品因质量问题而出现故障时提供免费配件及维修的时间段，简称“质保期”。

3  标准与规范
1）《地表水环境质量标准》GB3838-2002；

2）《水质 高锰酸盐指数的测定》GB 11892- 89；

其它未列出的与本产品有关的规范和标准，供货商有义务主动向业主和设计提供。
所有规范和标准均应为项目采购期时的有效版本。
4  项目总体要求

本文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供货商应提供满足有关标准规范和本文件要求的全新产品。如果技术规格书和有关标准规范发生矛盾，应按下列顺序执行。
（1）中国国家、地区的法律
（2）签订技术协议
（3）本技术规格书
其它未列出的与所购物资相关的标准、规范，供货商有义务主动提供。所有标准、规范均应为采购期时的有效版本。如果所引用的标准之间不一致或本文件所列遵循的标准、规范与供货商所执行的标准不一致，则按要求较高的标准执行。
如果供货商没有以书面形式对本文件的条文提出差异，则意味着提供的物资完全符合本文件要求。
本文件经各方协商一致后可作为订货合同的技术附件，与合同具有同等的法律效力。本文件未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。
★4.1供货商资质及业绩要求

（1）投标人应是依法组建、注册的独立法人.

（2）产品制造商应具有中华人民共和国或相应国际认证机构颁发的有效质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、健康安全职业管理体系认证证书且证书在有效期内；

（3）投标人所投产品的业绩表。业绩表中所列出的设备应与本工程性能或技术参数应与本次投标所提供产品相近。业绩表应包括项目名称、产品规格型号及主要技术参数、供货数量、使用地点、签订合同时间、有效业绩合同复印件、业主评价、业主联系人及联系方式。

（4）供货商在中国长期设有售后服务机构，机构具有服务工程师和充足的维修测试工具，达到一定的服务能力。投标人提供相应的证明材料。
4.2质量承诺
供货商应对产品的设计、制造、供货、检查和试运负有全部责任，保证所提供的产品满足国家和行业有关标准和规范以及规格书的要求。

业主使用时发生性能不合格等质量问题和运输中出现问题，供货商要赔偿由此带来的所有损失和费用。要求供货商对上述情况做出保证。

在业主选用设备适当和遵守保管及使用规程的条件下，在质保期内产品因供货商设计、制造质量而发生损坏和不能正常工作时，供货商应该免费为业主更换或者修理，如因此而造成业主人身和财产损失的，供货商应对其予以赔偿。

由业主和设计方签发的对供货商所提供产品的提议或建议，并不能免除供货商认可本技术规格书的所有要求或履行承诺时的任何责任。

★4.3进度承诺
供货期为90天。
4.4其他
签署采购合同前，供应商首先应对本技术规格书按照采购要求给予明确确认，逐条做出明确答复，并给出所提供产品的详细技术数据，诸如具体技术数据、指标和详细说明。关键条款的负偏离导致废标。
采购方保留对供应商所提供的资质、认证等证明文件、采购货物制造及检验检测进行验证的权力，如发现与事实不符、无论是否有意而构成隐瞒对采购技术文件的偏离、有悖于本文件中供应商职责、质量承诺要求等，有权采取中止供应商资质、授标、签约、合同执行等有利于采购方的措施，并依据法律法规进行索赔。

★5供货范围及界面

附表1：本次购买设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	全自动高锰酸盐指数分析仪
	台
	2
	高锰酸盐指数分析

	2
	气相色谱仪
	台
	2
	苯系物、非甲烷总烃分析


★第二部分技术要求

1 全自动高锰酸盐指数分析仪（2台）

1.1  规格要求
（1）处理样品时间：平均单个样品处理时间8分钟；

（2）加热位：4个；
（3）样品盘样品位数量：28个；
（4）滴定精度：≤0.03mL；

（5）测量范围：（0.05-5）mg/L；
（6）检出限：＜0.05mg/L;
（7）测定精密度：RSD<3.0%；

（8）主机尺寸：1000mm×710mm×700mm；

（9）样品盘尺寸：510mm×520mm×400mm；

（10）等同或优于以下品牌：济南盛泰、青岛顺昕、上海北裕，且获得相关品牌的授权。
1.2 配置
	28位高锰酸盐指数主机（内置28位样品盘）
	2台

	28位圆形自动进样盘
	2个

	石英样品杯
	120个

	试剂瓶（白）1L
	6个

	试剂瓶（棕）1L
	6个

	氢氧化钠试剂桶
	2个

	5L半透明试剂桶（带穿板接头）
	2个

	磁力搅拌子
	60个

	通风橱
	2个

	实验室工作台
	2套


2 气相色谱仪（2台）
2.1  规格要求
1 仪器工作环境
1.1 电源电压要求：220V+10%，50Hz～60HZ；
1.2 温度：5-40℃；
1.3 工作适度：相对湿度20-80%。
2 系统性能指标
2.1 保留时间重现性：<0.0008min；
2.2 峰面积重现性：<0.5% RSD；
2.3 6英寸彩色屏幕，支持9种语言，可通过USB接口升级固件版本。可通过触摸屏一键检漏，可通过触摸屏直接设定进样口，气相检测器包括温度，流速等参数。支持一键重置仪器。需提供触摸屏一键检漏，一键重置仪器照片。

3 柱温箱
3.1 操作温度范围：室温以上3℃到450℃；
3.2 温度控制精度：0.1℃；
3.3 程序升温：＞27阶／28平台（需提供软件截图证明文件）；
3.4 最高升温速率：125℃／min；
3.5柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min （室温22℃）；
3.6温度稳定性：0.01℃/1℃。
4 电子压力控制器
4.1载气控制通道：18通道；
4.2 压力范围：0～1000kPa；
4.3 全程压力控制精度：0.001psi；
4.4控制模式：恒压、恒流、程序升、降压；
4.5最大分流比：≥12000:1（需提供可控制软件截图证明文件）；
4.6 载气流量范围：1－1000ml/min。
5 分流不分流进样口: 进样口即时联接模块设计（需提供结构图片或实物更换模块照片证明文件）。
5.1 可安装所有内径色谱柱（内经：50um-530um）；
5.2 可连接1/8, 1/16填充柱，可通过适配器连接吹扫捕集、热脱附、顶空；
5.3 整个进样口去活化处理；
5.4 最高操作温度：400℃。
6 检测器：检测器采用模块化设计，可实现2分钟内快速更换检测器（需提供结构图片或实物更换模块照片证明文件）。
7 火焰离子检测器（FID）
7.1 可兼容所有型号色谱柱，包括毛细管柱和填充柱（1/8,1/16）；
7.2 熄火检测和自动点火功能；
7.3 最高操作温度：450℃, 设置精度0.1℃；
7.4 最低检测限：＜1.4 pgC/s；
7.4 灵敏度：>0.03Coulombs/gC；
7.5 线性范围：107；
7.6 数据采集速率：大于200Hz。
8 液体自动进样器
8.1
样品位≥105位；
8.2
最小进样体积：0.1uL；
8.3
进样精度：RSD<0.6%。

9 软件:

9.1操作系统:可兼容Windows 7和windows 10；
9.2色谱控制分析数据库:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺序，兼容Microsoft Access、Oracle、Microsoft SQL Server多种数据库平台。
9.3可自动进行快速数据采集和后处理；
9.4可提供适时分析条件参数和分析结果；
9.5具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查；
9.6 可通过升级兼容第三方仪器，操控包括液相色谱、气相色谱，离子色谱等第三方仪器公司仪器；
9.7 可使用PDF、EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便；

10  等同或优于以下品牌：美国热电、美国安捷伦、日本岛津，且获得相关品牌的授权。
2.2 配置
1 非甲烷总烃

	气相色谱主机（氢火焰离子化检测器（FID）双模块）
	1台

	甲烷非甲烷总烃方法包
	1个

	Compact Aux Oven kit 
	1个

	Instant Connect Auxiliary carrier gas module
	1个

	6-port vavle Sampling
	2个

	blank column with glass bead 1/8"×1m
	1个

	PC12299 Porapak Q 2m
	1个

	CGC gas sampling kit
	1个

	1/16" PKD DET COLUMN ADAPTER
	2个

	TRACE 1300/1310 Start-up kit启动工具包
	1个

	Chromeleon 7.2 for GC SE (single instrument license)变色龙软件7.2 SE版
	1个

	工作站（DELL、联想）
	1套


2 苯系物

	气相色谱主机（氢火焰离子化检测器（FID）单模块）
	1台

	TRACE 1310 Start-up kit启动工具包
	1个

	甲烷非甲烷总烃方法包
	1个

	Chromeleon 7.1 for GC SE (single instrument license)变色龙软件（Ver 7.1)
	1个

	Instant Connect Split/Splitless Injector module分流/不分流进样口
	1个

	AI 1310 自动进样器，105样品位+5溶剂位（不占进样口位置方便手动进样）
	1个

	SSL Split Straight Liner, Deactivated, 4mm ID x 6.3mm OD x 78.5mm Length去活化分流衬管，5根/包
	1个

	SSL Splitless Liner with Single Taper, Deactivated, 4mm ID x 6.3mm OD x 78.5mm Length去活化不分流衬管，5根/包
	1个

	Graphite Vespel Ferrule for 0.32mm Column0.32mm0.32mm 耐高温、低流失石墨垫
	1个

	Graphite Vespel Ferrule for 0.1mm to 0.25mmColumn 0.1-0.25mm耐高温、低流失石墨垫
	1个

	Chromeleon 7.2 for GC SE (single instrument license)变色龙软件7.2 SE版
	1个

	BTO Septa 11mm Diameter低流失、温度优化进样口隔垫
	1个

	Viton Liner Sealing Ring for SSL Injector, 10/pk SSL 衬管密封圈（O型圈）（10个/包）
	1个

	Column Nut for SSL-SSL-Backflush, FID, ECD, TCD andNPD柱螺帽 （SSL进样口和气相检测器），5个每包
	1个

	Gold Base Seal, Single Column Installation 0.8mm Diameter镀金密封圈
	1个

	10µL FN Syringe, 50mm Length, 23 Gauge, Cone, 1pk10µL液体进样针（自动进样器） 
	1个

	Super Clean Cartridge Triple (O2/H2O/HC) Filter三合一载气过滤器
	1个

	Base Plate for 1 filter载气过滤器底座
	1个

	CALIBRATION MIXT.1ML,FID DET.                                                                                                       FID测试标样
	1个

	2mL Screw Vial, 9mm Cap, SIL/PTFE 100/pk 2ml透明小瓶
	2个

	TRACE TR-5 GC Column, 30m, 0.25mmID, 0.25µm Film弱极性色谱柱
	1个

	工作站（DELL、联想）
	1套

	氢气、空气发生器
	1套

	氮气钢瓶及减压阀
	1套


第三部分  其他要求
1 检验及验收

1.根据甲方通知，乙方在7天内到用户指定地，对仪器的技术指标进行调试、验收。

2．货品发生破损、丢失、缺件等，甲方将依据有关规定向乙方进行索赔，合同生效后乙方在甲方指定时间内将产品送至用户指定地点，在运送过程中出现的损毁灭失风险由乙方负责。设备运至现场后，由甲方用户对设备进行开箱检验、调试和签署验收单。如发现设备数量、型号与合同不符，乙方应按照甲方要求在甲方要求时间内给予补齐或更换；如乙方提供设备技术指标不能符合合同规定，甲方有权拒绝接收设备，且乙方须承担由此造成的全部损失。

3．仪器安装、调试、验收可同时进行，乙方详细讲解仪器安装、调试、方法，不得漏项，隐瞒。并依双方确认的技术指标进行验收，书面记录，签署验收报告。出现分歧以国家标准为准。
2 培训

1.该项目仪器，验收调试完成后,乙方按甲方要求进行免费的仪器理论培训及实际操作培训。保证甲方能够熟练掌握仪器的正常使用、维护与简单的维修。

2.培训内容：
2.1.仪器工作原理、具体操作、各种技术参数设定、软件的应用。
2.2.仪器简单故障排除、系统恢复方法与途径、仪器日常维护与保养。

2.3.检测工艺的完善（协助买受方），检测报告样本编制（协助买受方）。
3.乙方按照甲方要求为甲方提供中文使用说明书。
3 技术服务与售后服务

3.1乙方保证所提供的设备为原厂近期生产的全新设备。

3.2乙方负责设备的安装调试并对其产品本身质量问题承担保证责任,期限自验收之日起 1年，在质保期内凡属非人为破坏造成的设备故障，乙方应提供免费的维修或免费的零件更换服务。

3.3仪器交付使用后，乙方根据甲方使用要求，协助甲方处理现场技术问题，包括仪器使用、缺陷评判、报告编制等。

3.4甲方在现场出现仪器故障及使用问题时，乙方在质量保证期内免费提供技术服务。

3.5该项目仪器自验收合格之日起,保修期壹年(用户自损除外)，主机保修期 12 个月（自甲方接收设备并验收合格之日起）。设备软件终身免费升级，并于不影响使用前提下优先进行。保修期满后10年内，乙方仍需提供配件、终身提供维修服务及技术支持。

3.6维修服务：乙方工程师接甲方电话或书面通知8小时内响应，24小时内作出书面答复。确定仪器故障原因,甲方配合将仪器发至维修中心。无法判定故障原因，服务中心工程师与48小时内现场处理.(限于中国大陆)。
4 验收资料（以上30台设备均应提供下述资料）

1.产品合格证                               一份

2.主机及附件使用说明书                     一份（中文）

3.随机备件清单                             一份

4.装箱单                                   一份

5.中国大陆认可计量中心检定报告             一份

6.设备维护保养说明书                       一份（中文）

7.设备操作书册                             一份（中文）

	3
	
	合同附件签署
	
	
	
	
	

	2
	
	更新
	
	
	
	
	

	1
	
	原始
	
	
	
	
	

	版本序号
	日期
	描述
	编写
	审查1
	审查2
	审查3
	批准



