放射性源技术规格书
1. 采购背景简述
为了解决生产急需，提高生产保障水平和施工效率，便于生产运作，测井公司测井技术研究院生产的FITS-57过钻具存储式测井仪器,需购买该仪器配套的放射性测井源。
2. 产品需满足的标准要求
*2.1所购置的源及源罐能适用于招标方拥有的FITS-57过钻具存储式补偿中子仪器（TCNT17434,部件号01743401000）、岩性密度仪器（TLDT17454, 部件号01745401000）进行测井作业。
*2.2源及源罐满足中华人民共和国国家职业卫生标准GBZ114-2006。中子源及密度源可在硫化氢及酸性条件下使用；中子源罐运输指数(TI)小于9, 带源毛重小于等于85公斤；密度源罐运输指数(TI)小于等于1, 带源毛重小于等于55公斤，源罐外表最大容许活度小于0.5 mSv/hr。 
*2.3投标方需具备国家放射源相关安全资质。
*2.4 产品详细技术要求满足第3条所列条件。
3. 详细技术要求
*3.1放射源配置清单及指标
	名称
	源核素
	活度
	温度压力指标
	长庆
分公司
	吐哈
分公司

	中子源
	Am-241/Be
	592 GBq（16Ci）
	工作温度不小于400℃,工作压力不小于40000psi
	3枚
	

	密度源
	Cs-137
	65.86 GBq（1.78 Ci）
	工作温度不小于400℃,工作压力不小于40000psi
	3枚
	1枚

	中子校验源（冰块）
	Am-241/Be
	7.40E+9Bq（200mCi）
	尺寸：520mm×158mm×183.5mm，聚乙烯材质

安全等级：C66544
	3枚
	1枚

	自然伽马能谱刻度源
	Ra-226
	7000-9000Bq（豁免源）
	
	3枚
	1枚

	稳谱源
	Cs-137
	4.07E+4Bq（1.1uCi）
	尺寸：Φ10.28mm×6.1mm
工作温度不小于400℃,工作压力不小于20000psi
	
	1枚

	
	Cs-137
	4.81E+4Bq（1.3uCi）
	尺寸：Φ10.28mm×6.1mm

工作温度不小于400℃,工作压力不小于20000psi
	
	1枚


*3.2 源罐清单

	名称
	描述
	长庆
分公司
	吐哈
分公司

	中子源罐
	源罐尺寸：Φ425×531mm，容器的设计使用寿命应为15年，提供二类运输容器备案文件（屏蔽材料不得用石蜡）
	3个
	

	密度源罐
	源罐尺寸Φ165×203mm，容器的设计使用寿命应为15年
	3个
	1个


3.3 产品技术资料
*3.3.1 须提供放射源出厂活度、源罐密封屏蔽性能等出厂检测报告、合格证明等相关资料。
3.3.2 提供产品详细技术资料，包括技术指标、机械结构图纸等内容。
*3.3.3 中子源和密度源放射源外壳具有亲磁能力。
4. 质量保证及技术支持要求
*4.1投标方保证将交付的产品是从未使用过的新产品，并且遵守本协议所述各方面的技术要求。否则对不符合要求部分予以更换。
*4.2产品验收合格之日起质量保证期不小于一年，在保质期内，乙方不对由于甲方不合理的管理、操作、维修和超出产品使用范围而造成的损坏负责。
4.3质量保证期后投标方继续对产品提供有偿售后服务并确保配件材料的有偿供应。
4.4 接到招标方对产品的质量问题反馈后，投标方应在24小时内给予准确、完整的答复，并派技术人员尽快赶到指定地。
*5. 交货期要求
5.1交货期：合同签定之日起2个月。

5.2最终交货地点：各分公司指定地点。

*6. 验收要求
6.1产品的最终验收在投标方所在地进行，投标方派技术人员到现场根据本技术要求进行现场验收、移交。
6.2产品需外观完好，源活度及源罐屏蔽性检测合格。
6.3相关源能装入招标方拥有的FITS-57存储式补偿中子仪器（TCNT17434,部件号01743401000）、岩性密度仪器（TLDT17454, 部件号01745401000）进行仪器刻度并满足刻度要求（仪器问题除外）；完成技术指标范围内的现场3井次测井作业，放射源无损伤、并均取得合格测井资料（仪器问题除外）方视为验收合格。测井原始资料验收按SY/T5132-2012标准执行。
7. 其它要求
带*号的为必须满足的技术要求。


