附件

货物需求一览表

一、交货期

自合同签订之日起150日内全部送至招标方指定地点。
2、 技术指标及相关要求
	关键技术参数和要求：（有一条不满足，投标将被拒绝）

	*(1)
	满足GB/T1040.1-1040.2-2006拉伸性能的测定和GB/T9341-2008.塑料弯曲性能的测定要求。主要用于非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等的力学性能测试分析研究；可实现等速率加荷、等速率变形、等速率位移等试验，并可在一次试验中实现力、变形、位移三段控制，各控制之间可平滑转换。根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准进行试验和提供检测数据。满足拉伸试验规定要求。软件可以自动求取ReH (上屈服强度)、ReL(下屈服强度)、Rp0.2(规定非比例延伸强度)、Rt0.5(规定总延伸强度)、Rm(抗拉强度)等参数。

	*(2)
	满足相应的国际、国家标准及有关部标要求。具有良好的操作性，方便的维修性、可靠的安全性。应具有对应设备型号的CE认证或TUV安全认证（证书彩色扫描件盖章）。

	*(3)
	制造商具有中国合格评定国家认可委员会授权能力验证提供者出具的能力验证计划结果证书（证书彩色扫描件盖章）。

	*(4)
	制造商要具有ISO14001环保体系认证，ISO 9001:2015认证证书、OHSAS 18001：2007认证证书、（证书彩色扫描件盖章）。

	*(5)
	电子万能材料测试系统为机电一体化产品、为保证设备的有效衔接及统一性、其核心技术和部件如测量控制器系统、软件、传感器、手持器、引伸计等与设备主机为同一国际品牌，不接受组装拼凑机。

	*(6)
	必须由分析仪器制造商或其授权的代理商参加投标,生产商在国内必须有售后技术服务机构，并保证24小时内到达现场。

	*(7)
	投标书需列出应配备的及可供选择的软硬件清单，投标商应对主要分析设备和维修备件等进行详细分项报价，以便最终用户了解报价构成和掌握日后维护成本。

	*(8)
	质保期要求为整套分析仪器运行后1年，期间所有维修备件均由供货厂家无偿提供，投标商的供货范围包括仪器开机调试所需的备件和标准样品及专用工具。

	*(9)
	提供中文版或中英文对照的操作手册及维护、检修手册。

	*(10)
	带计量检定并出具检定证书（分别出拉伸及弯曲两个试验力证书）。


	一般技术参数和要求：（在“技术及服务评价条款”进行打分）

	#(1)
	主机框架及传动部分一套（无间隙滚珠丝杠、高精度导杆、十字接头，全数字伺服电机驱动，须达到满速满量程的试验要求、减速系统和传动系统需准确、平稳。主机与夹具和附件之间的接头具有防旋转特性，具备导向功能）。

	#(2)
	①最大试验力：5kN+外挂500N；②试验机级别：满足ISO 7500的标准要求0.5级；③机架类型：落地式单空间结构。（此三条有任意两条不满足，视为#(3)项不满足要求）

	#(3)
	①最大试验速度：2000mm/min；②最小试验速度：0.005mm/min；③最小分辨率：0.000049 m（此三条有任意两条不满足，视为#(4)项不满足要求）

	#(4)
	①中横梁行程（无夹具）：1600mm；②试验宽度：400mm；③电源要求：220VAC, 10A， 50/60 Hz, 2400 W（此三条有任意两条不满足，视为#(5)项不满足要求）

	#(5)
	与主机为相同国际品牌的试验机ICE控制器一套，满足IEEE 1451.4工业标准的TEDS传感器电子数据表自识别功能，控制器应单通道不低于5000Hz的数据采样频率和闭环控制频率（力值、位移、变形可导入Excel,进行采样点数据的二次分析），串联控制是带 ICE 控制器的 EM 荷载框架的标准配置 、力和应变控制更平滑、更快速、可以把内部反馈回路嵌套在外部回路内，实现更快的响应时间；需要拥有 20 位过采样 ADC。

	#(6)
	手持式进口移动控制终端器一套，与电脑同步显示和控制，移动控制器液晶显示功能，应带有滚轮式微调键，(主要功能包括但不限于：开始键、停止键、返车键、上行下行键、暂停键、使能/非使能键、可编程的功能按键和一个滚轮和数据同步显示窗口)。

	#(7)
	与主机为相同国际品牌的多语言版本（包括但不限于中文、英文）进口TestSuite TW Elite操作软件一套，能快速的进行操作软件的语言切换，具备有访问权限：配置、定义、修改、运行试验、分析和导出试验报告。可以在试验流程图界面中通过简单拖拉方式来定义试验，可以在试验过程中实现计算公式的修改，兼容Iron Python的程序语言让用户创建修复标准化的试验解决方案，可以满足ASTM、ISO、DIN、GB等试验标准。

	#(8)
	5kN气动拉伸夹具一套（用于硬质塑料试样及聚丙烯树脂试样拉伸试验）；FPC2850夹具控制器两套；压缩夹具一套：直径: φ100mm；三点弯曲夹具一套；可变标距引伸计一只；挠度引伸计一只（测量弯曲模量）；AHX850长行程引伸计一套；

	#(9)
	检验资料：进口设备都应有测试报告和记录，测试报告和记录最终交给买方。

	#(10)
	每台设备对应的资料应提供给买方3套，其中提供2套文字版和1套电子版。电子版文件以EXECL、WORD或PDF文本方式提供。

	#(11)
	带拉伸和弯曲模量标样，标样带标准样品证书。（各10包，5个/包）


	拉力试验机配置清单

	1、与主机为相同品牌的进口LPS.503和 LPB.502力传感器两只、满足IEEE 1451.4工业标准的TEDS (传感器电子数据表)自识别、自校准功能，1/1,000,000的测量精度，Low profile型剪切和弯曲负荷传感器能满足ISO 7500的标准要求、150%满量程过载保护。

	2、连接器类型/控制器通讯：RJ50 / 以太网络, RJ50 和以太网RJ45连接器具有锁定机制，有助于确保安全的电气连接。具有至少两路DB9接头形式监视连接器接口。

	3、试验用联想计算机一台（配置要求不低于：主频3.0GHz、内存4GB、硬盘500GB、21寸液晶显示器，A4打印机）。

	4、5kN气动拉伸夹具一套（用于硬质塑料试样及聚丙烯树脂试样拉伸试验）
• 额定力值: 5kN
• 钳口尺寸： 6050mm
• 试样厚度范围: 0-14mm

	5、FPC2850夹具控制器两套
• 输出气压: 7 BAR(100 psi)
• 输入电压: 12 VDC  5 Amps
• 额定功率: 5.5W
• 软管直径: 6mm

	6、压缩夹具一套：直径: φ100mm

	7、三点弯曲夹具一套：
• 压头半径: 5mm,2mm
• 支撑滚轴半径: 5mm,2mm
• 跨距: 40-160mm
• 试样宽度: 40mm

	8、可变标距引伸计一只：
• 类型: Axial Extensometer
• 标距: 25.00 mm；50.00 mm mm
• 变形测量范围: -2.5, 12.5 mm
• 可变标距引伸计须是与主机为相同品牌的进口引伸计

	9、挠度引伸计一只（测量弯曲模量）
• 变形测量范围: -6 to 6 mm
• 精度: 0.5
• 满足或超越了ASTM E83 B1级 和 ISO 9513  0.5级 中的校准要求.

	10、AHX850长行程引伸计一套
• 标距: 10 - 100 mm (0.4 – 3.9 in)
• 变形测量范围: 850 mm
• 精度: 0.5
• 测量分辨率 0.006 mm 
•引伸计臂状物的最大张开距离 30 mm (1.18 in)

	11、专用工具包一套

	12、进行计量检定并出具检定证书（分别出拉伸及弯曲两个试验力证书）。

	13、两年备品备件（电子测厚仪2部）


PAGE  

