吉林油田原油含水测定仪物资采购第四次招标公告

                                招标编号：JLYT-ZBZX-2020-WZ-026-4
1.招标条件
本招标项目招标人为中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司，招标机构为中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司招标中心。招标项目资金（资金来源）已落实，该项目已具备招标条件，现进行公开招标。
2.项目概况与招标范围 

2.1项目概况

2.1.1本项目预计采购金额600万元（不含增值税），定商定价不定量采购，需求数量以实际发生为准；共计13项物资。项目执行期限为自授标之日起二年（如果区域协同采购结果出台，终止此次招标结果，按区域协同采购结果执行）；
2.1.2 实施或交货地点：吉林油田各使用单位；

2.1.3交货期或供货周期：签订采购订单后45天内交货；
2.1.4运输方式：乙方自定；

2.1.5交货方式：乙方送货；

2.1.6验收方式：按技术要求及合同相关条款验收；

2.1.7质量保证期：自验收合格之日起1年；

2.1.8质量标准或技术要求：详见《附件2：技术要求》。

2.2招标范围

2.2.1货物名称及规格：详见《附件1：货物需求一览表》；

2.2.2标包划分：1个标包；
2.2.3中标人数量：每个标包拟确定1家中标人；

2.2.4 工作量分配方案或原则：100%。
2.3其他

2.3.1投标保证金：具体要求见招标文件投标人须知前附表3.4.1；
2.3.2 履约保证金：签订合同前，招标人向中标人收取履约保证金，收取中标价格（含税）2%的履约保证金，出卖人在履行合同过程中无违约行为，合同履行期限结束后一次性全部返还，不计利息；
2.3.3服务费：中标厂家签订的合同，招标人将收取乙方挂账金额（不含税）2%的服务费；
2.3.4供应商中标后，凭中标通知书办理37070211、37990502的增项。
2.3.5其他

2.3.5.1中标单位在工业品买卖合同生效后，根据项目进度要求，必须在15天之内到生态环境部门办理完放射源转让审批手续，否则，超过规定时间否决中标。

2.3.5.2如有违反国家辐射管理条例或发生辐射安全事故的投标单位立即清理出吉林油田市场。
3.投标人资格要求
3.1商务资格条件
3.1.1投标人为境内注册的独立法人，注册资金不低于200万元（含200万元）的制造商，不接受代理商和联合体投标，提供营业执照；（投标人须提供营业执照和国家企业信用信息公示系统经营范围截屏；投标人营业执照登记信息和营业执照范围，须与“国家企业信用信息公示系统”信息一致）
3.1.2投标人须提供有效的ISO9001质量管理体系认证证书，ISO9001质量体系认证范围涵盖石油专用仪器仪表（或“油田用仪器仪表”或 “原油含水测定仪”或“含水率监测仪”）的研发（或“设计”、“开发”）、生产（或“制造”等）；（投标人提供证书和中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn/）的认证结果查询截屏；评审现场网络查询复核）；
3.1.3投标人须提供会计师事务所出具标准的2019年度无保留意见审计报告（附资产负债表），且资产负债率低于100%，当年新成立公司和高等院校，不予提供相关财务信息和审计报告。（提供审计报告）
3.1.4近三年内，投标人在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn），不存在与投标项目一致的“行政处罚信息”，不存在未移出的“列入经营异常名录信息”，不存在“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”；并按要求进行年度报告。（投标人须提供“国家企业信用信息公示系统”关于“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”、“企业年报信息”的查询截屏，评审现场网络查询复核）。
3.1.5 投标人在“中国执行信息公网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/new_index.html) 未被列为“失信被执行人”。 （投标人须提“中国执行信息公开网”关于“失信被执行人”的查询截屏，评审现场网络查询复核）
3.1.6 没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（承诺）
3.1.7单位负责人为同一人或者控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；（承诺）
3.1.8 近三年，在国家、行业、集团公司以及地方政府质量监督检查中无重大质量问题及事故；（承诺）
3.1.9 与集团公司及所属企业无重大法律纠纷；（承诺）
3.1.10投标人有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（承诺）
3.1.11法律、行政法规规定的其他条件。（承诺）
3.2技术资格条件

3.2.1投标人须提供国家环保部们颁发的《辐射安全许可证》，且许可范围至少涵盖“使用、销售IV类放射源”内容。

3.2.2投标人须提供已建成项目的《核技术项目安全分析报告》及带CMA标识的辐射项目检测合格的报告。

3.2.3投标单位现场服务人员由辐射工作专业人员组成，提供相关人员的辐射资质证件。

3.2.4投标人须提供有效招标产品的防爆合格证，其防爆等级不应低于ExdIIBT4 Gb 。

3.2.5技术指标要求含水率瞬时误差必须满足≤±0.8 %，测量范围必须满足0～100%。（提供2017年1月1日至投标截止日止的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检验报告和有效的企业标准）

3.2.6投标人提供2017年1月1日至投标截止日止的招标产品的销售业绩。（提供销售合同及发票） 
3.2.7投标人中标后，须在吉林省长期设有售后服务机构，机构具有服务工程师和专业的维修测试工具及专用运输车辆，具有一定的服务能力，并对原油含水测定仪及其配件产品的质量、可靠性、使用寿命、运输、技术服务与相关责任应进行承诺。（承诺）

3.2.8投标人必须全部满足技术要求*条款，同时对非*条款作出承诺。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标的潜在投标人，请于北京时间 2020年07月16日至 2020年07月21日内完成以下两个步骤： 

①  办理本项目在线报名事宜。

登录“中国石油招标投标网”，进入“中国石油电子招标投标交易平台”在线报名。（如未在“中国石油电子招标投标交易平台”上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核，审核通过后登录平台在“可报名项目”中找到本项目并完成在线报名，投标人注册请参考中国石油招标投标网-通知通告-操作指南-《电子招投标平台投标人账号注册及信息变更指南》，或拨打中国石油电子招标投标交易平台技术支持电话咨询。）

注：中国石油电子招标投标交易平台：http://ebidmanage.cnpcbidding.com/bidder/ebid/base/login.html
②办理本项目标书费缴纳事宜。

登陆“中国石油电子招标投标交易平台”，选择“已报名项目”进行购买招标文件操作。购买招标文件采用网上支付的方式，系统仅支持个人网银支付。

详细操作步骤参见《工具中心-投标人用户手册》。

4.2招标文件每个标包售价为500元人民币，请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足投标人资格要求，售后不退，应自负其责。

4.3本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人按照4.1条款要求购买招标文件后，可登录“中国石油电子招标投标交易平台”下载招标文件。

4.4此次招标采购项目为全流程网上操作，供应商需要使用 U-key才能完成投标工作，因此要求所有参与本项目投标的供应商必须办理U-key。中石油电子商务U-Key办理流程详见中国石油招标投标网-通知通告-操作指南-《电子招投标平台Ukey办理通知公告及操作手册》。
4.5 招标文件获取后，需每天登陆“中国石油电子招标投标交易平台”查看该项目澄清等相关信息。
4.6 招标文件购买操作失败或其他系统问题，可尝试更换其他银行的个人网银重新购买或拨打中国石油电子招标投标交易平台技术支持电话咨询。重复购买的，在本项目开标日之后可联系招标代理机构联系人退还重复购买费用。

5.投标文件的递交

5.1本次招标采取网上递交电子投标文件的投标方式； 
5.2投标截止时间和开标时间（网上开标）：2020年 08月07日09时 00分（北京时间）； 

5.3开标地点（网上开标）：中国石油电子招标投标交易平台。

（投标人可进入“中国石油电子招标投标交易平台”开标大厅参加在线开标）

6.发布公告的媒体

中国石油招标投标网（https://www.cnpcbidding.com/）

7.联系方式  

报名监督电话：0438-6278591

招  标  人：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司          

地      址：吉林省松原市宁江区沿江东路1219号 

邮      编：138000 

联  系  人：姚先生
电      话：0438-6221667
招标代理机构：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司招标中心  

地      址：吉林省松原市宁江区锦江大街267号
邮      编：138000 

联  系  人：刘女士 
电      话：0438-6278567 /6278525
中国石油电子招标投标交易平台技术支持电话：4008800114根据语音提示说出“电子招标”（服务时间8:30-17:30），如有疑问请在工作时间咨询。

招标公告中未尽事宜或与招标文件不符之处，以招标文件为准。

8.其他
疫情期间不接待任何投标人来访，有问题可以通过信息化手段解决。疫情期间不允许投标人来开标现场。
中国石油吉林油田公司招标中心

   2020年07月16日
        附件1：货物需求一览表

附件2：技术要求

附件3：《中国石油天然气集团有限公司投标人失信行为管理办法（试行）》

附件4：投标保证金提交流程

附件1：货物需求一览表
货物需求一览表

	序号
	物料描述
	计量

单位
	数量
	技术标准及要求
	交货日期
	交货地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	原油含水测定仪DN100-1.6MPa
	台
	1
	见附件3
	见招标公告
	见招标公告
	

	2
	原油含水测定仪DN100-2.5MPa
	台
	1
	见附件3
	见招标公告
	见招标公告
	

	3
	原油含水测定仪DN100-4.0MPa
	台
	1
	见附件3
	见招标公告
	见招标公告
	

	4
	原油含水测定仪DN150-1.6MPa
	台
	1
	见附件3
	见招标公告
	见招标公告
	

	5
	原油含水测定仪DN150-2.5MPa
	台
	1
	见附件3
	见招标公告
	见招标公告
	

	6
	原油含水测定仪DN150-4.0MPa
	台
	1
	见附件3
	见招标公告
	见招标公告
	

	7
	原油含水测定仪DN200-1.6MPa
	台
	1
	见附件3
	见招标公告
	见招标公告
	

	8
	原油含水测定仪DN200-2.5MPa
	台
	1
	见附件3
	见招标公告
	见招标公告
	

	9
	原油含水测定仪DN200-4.0MPa
	台
	1
	见附件3
	见招标公告
	见招标公告
	

	10
	原油含水测定仪DN250-1.6MPa
	台
	1
	见附件3
	见招标公告
	见招标公告
	

	11
	原油含水测定仪DN250-2.5MPa
	台
	1
	见附件3
	见招标公告
	见招标公告
	

	12
	原油含水测定仪DN250-4.0MPa
	台
	1
	见附件3
	见招标公告
	见招标公告
	

	13
	数据采集记录器 DKJL-X
	台
	1
	见附件3
	见招标公告
	见招标公告
	


附件2：技术要求

原油含水测定仪招标技术规范
1范围

本文件规定原油含水测定仪在设计、材料、制造、测试、检验、运输、验收和服务等方面的最低要求。

2 规范性引用文件

    下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191           包装储运图示标志

GB 3836.1          爆炸性环境  第1部分：设备  通用要求   

GB 3836.2          爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 4208—2017    外壳防护等级（IP代码）

GB/T 8993―1998    核仪器环境条件与试验方法

GB/T 13182         碘化纳（铊）闪烁体和碘化纳（铊）闪烁探测器

GB/T 13306         标牌

GB 18871           电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB/T 19661.1―2005 核仪器及系统安全要求  第1部分：通用要求

GBZ 125―2009      含密封源仪表的放射卫生防护要求

JJG 899            石油低含水率分析仪检定规程

HG/T 20592～20614  钢制管法兰、垫片、紧固件（PN系列）。
3基本规定

3.1文件出版时，所有标准、规范都以其最新有效版本和原始语言为准。
3.2其它未列出的与本产品有关的标准和规范，供货商有义务主动提供。

4投标人资质要求

详见招标公告
5  技术要求

5.1性能要求

5.1.1计量原理为射线式,是应用γ、χ光子吸收测量原理设计制造的产品

5.1.2必须竖直安装在被测主管线上,保证被测介质自下而上通过测量管道，全流量连续测量

5.1.3测量范围必须满足全量程测量范围

5.1.4数据记录器主机应选用工控机，全汉显提示操作计量软件

5.1.5具有脉冲量、模拟量的采集、运算、传输、显示、打印功能

5.1.6原油含水测定仪外围辐射剂量当量率应满足GB 18871《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》和GBZ 125―2009《含密封源仪表的放射卫生防护》的要求。

5.2 专用技术要求

5.2.1含水率测量范围：0～100%

5.2.2含水率瞬时误差：≤±0.8 %
5.2.3放射源名称/活度：Am241 /1.85×109Bq
5.2.4规格（通径mm）： DN100 DN150 DN200 DN250

5.2.5压力等级：1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa
5.2.6数据采集记录器
5.2.6.1硬件功能：可对脉冲量、模拟量的采集、运算、传输、显示、打印；采集脉冲信号≥10路、模拟信号≥10路。配接仪表包括流量、含水、温度、压力、液位、气体报警仪表。

5.2.6.2软件功能：显示打印含水率、液量、油量、水量、液温、液压、时间等；用户可自行构成生产报表格式，班、日、时报表；查阅或打印一年内历史含水数据。
5.3通用技术要求

5.3.1原油含水测定仪工作条件
5.3.1.1测量介质：原油、含气含水原油、含水原油；

5.3.1.2测量介质压力：1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、 

5.3.1.3测量介质温度应低于70℃，且介质的温度变化率小于1℃/min；

5.3.1.4原油含水测定仪须安装室内，其环境温度(10～45)℃，相对湿度不大于85%（20℃）；

5.3.1.5原油含水测定仪的测量管道与竖值面的倾斜度不超过15度，且流向自下而上，安装处振动频率小于20Hz，振幅不大于0.3mm；

5.3.1.6被测介质的水密度与油密度差值不小于0.12kg/m3；

5.3.1.7含气率测量范围不大于10%；

5.3.1.8工作电源为220×(1±15%)V，50Hz；

5.3.1.9防爆等级为ExdIIBT4 Gb。。

5.3.2 探测器性能要求

探测器性能要求应符合GB/T 13182 的规定。

5.3.3 外观

原油含水测定仪的外表面应光滑、喷漆均匀、无锐角、无毛刺、无划痕。焊接应牢固、平整、无灰渣、无气孔等缺陷。

5.3.4原油含水测定仪的测量范围及基本误差

原油含水测定仪的测量范围及基本误差应符合表1的规定。

表1　 原油含水测定仪的测量范围及基本误差

	项  目
	技术指标

	含水率测量范围，%
	0～100

	含水率瞬时误差，%
	≤±0.8


5.3.5原油含水测定仪耐压

原油含水测定仪应能承受其额定工作压力的1.5倍，耐压试验15min，无渗漏现象。
5.3.6稳定性

原油含水测定仪在正常工作条件下连续运行不低于72h，所测含水率误差应符合表1的要求。

5.3.7原油含水测定仪的功能要求

5.3.7.1原油含水测定仪应能对原油的含水率进行在线连续监测。

5.3.7.2低压电源输出端应有过载和短路保护。

5.3.8数据采集记录器的处理功能

5.3.8.1其软件具有汉字处理能力；

5.3.8.2可根据现场实际提供标准监测软件菜单功能模块；

5.3.8.3可提供用户重新定义的功能模块；

5.3.8.4具有可在线修改各通道的上、下限值及报警功能；

5.3.8.5可采集脉冲信号大于10路、模拟信号大于10路功能，并具有扩展485通信上传及信号采集扩容功能；

5.3.8.6具有数据处理、记录、显示、定时打印功能，记录时间和打印格式由用户确定；

可实现连续采样，每分钟求平均含水率，并可累积存储，与流量计配接使用时，可计算出液量、油量、水量等。

5.3.9重复性

在重复性条件下，用含水仪对同一样品重复测量10次，其重复性误差应符合表1的要求。
5.3.10安全和防护要求

5.3.10.1原油含水测定仪使用的低能射线源是密封型IV类放射源，密封铅室的厚度大于3mm，原油含水测定仪上有同位素标志，外围辐射剂量当量率应符合GB 18871电离辐射防护与辐射源安全基本标准》和GBZ 125―2009《含密封源仪表的放射卫生防护》的规定。

5.3.10.2原油含水测定仪应采取良好的电击防护措施，应具有保护装置和保护接地点。含水仪的电源插口与外壳之间的绝缘电阻应不小于2MΩ，并能承受1.5kV的耐压试验。耐压试验时，不得出现击穿、闪络现象，泄漏电流应不大于5mA。

5.3.10.3一次仪表防爆等级为ExdⅡBT4 Gb。
5.3.10.4外壳防护等级为IP65。
5.3.11材料要求

原油含水测定仪的设计、制造和材料选用碳钢。
6 质量要求

6.1供货商应对原油含水测定仪产品的设计、性能指标、制造、供货、检查和试运负有全部责任，保证所提供的原油含水测定仪产品满足有关标准和规范以及技术条件的要求。

6.2原油含水测定仪选用的材料和零件应该是全新的、高质量的，不存在任何影响到性能的缺陷。

6.3业主使用时发生性能不合格等质量问题和运输中出现问题，供货商要赔偿由此带来的所有损失和费用。
6.4在业主选用设备适当和遵守保管及使用规程的条件下，在质保期内原油含水测定产品因供货商设计、制造质量而发生损坏和不能正常工作时，供货商应该免费为业主更换或者修理，如因此而造成业主人身和财产损失的，供货商应对其予以赔偿。
6.5供货商应从系统长周期运行的角度来统筹设计、选择、制造和供应，以及提供售后服务和技术支持，应利用目前最适当的技术确保原油含水测定仪的安全可靠运行。对现场安装、维修、检查，供货商应有一定的技术支持能力。
7其他要求

7.1中标单位在工业品买卖合同生效后，根据项目进度要求，必须在15天之内到生态环境部门办理完放射源转让审批手续，否则，超过规定时间否决中标。

7.2如有违反国家辐射管理条例或发生辐射安全事故的投标单位立即清理出吉林油田市场。

附件3：《中国石油天然气集团有限公司投标人失信行为管理办法（试行）》

附件4：投标保证金递交流程
投标保证金递交流程

1、从投标人基本帐户通过企业网银支付或电汇形式向昆仑银行电子招投标保证金账户汇出；

开 户 行：昆仑银行股份有限公司大庆分行营业部

账 户 名：昆仑银行电子招投标保证金

银行账号：26902100171850000010

昆仑银行客服电话：4006696569

2、查询汇款是否到账（到保证金钱包账户）

（1）点击进入已报名项目主控台

[image: image1.png]¥ ORG613620161208-000-001  2016-12-1309:59:59  Miil-$135-001




（2）点击进入递交投标保证金

[image: image2.png]- BEAERA

RAR frey
AEEE WORIBIRSCAE  BRSIAT SERTRITICA  SRBTRIRRIE
& [BITREE BB e




（3）查看到账金额（保证金钱包账户余额）

[image: image3.png]- BR(B)ER
RESEARE: 5T

HH(B)ES

2016WZGK1298.1

HH(B)ERF

FR—ARAH #2670

BHERER

By

Eft

kS

i

AR




3、提交投标保证金

（1）选择项目

（2）支付

（3）刷新，查询购买状态

[image: image4.png]- BR(B)ER
RESEARE: 5T

HH(B)ES

2016WZGK1298.1

HH(B)ERF

FR—ARAH #2670

BHERER

By

Eft

kS

i

AR




3





3





1





2




























